# 四种离线滤波与分箱方案测算报告

比较呼吸起伏幅度、整条曲线偏差和时间分箱边界定位，并同时列出识别失败与分箱覆盖范围。以下结果来自 16 种模拟场景，不能直接换算为患者器官位置或 CT 重建误差。

## 比较的四种方案

| 方案简称 | 分箱依据 | 双向滤波设置 | 基线处理 | 前后原始缓冲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间带通 | 时间等分 | 带通 0.10～0.6667 Hz | 估计并加回常量偏置 | 各 5 秒 |
| 时间低通 | 时间等分 | 低通 截止 2.00 Hz | 保留基线及慢变化 | 各 5 秒 |
| 幅值带通 | 固定幅值等分 | 带通 0.03～2.00 Hz | 估计并加回常量偏置 | 各 20 秒 |
| 幅值低通 | 固定幅值等分 | 低通 截止 2.00 Hz | 保留基线及慢变化 | 各 20 秒 |

四种方案均采用 Butterworth 前向与反向两遍滤波，代码统一调用 sosfiltfilt，之后进行高斯平滑（σ = 1 个采样点）。滤波器设计阶数为带通 2 阶、低通 4 阶，均执行上述双向处理。

双向处理使用前后数据，不是实时因果滤波。它也不保证峰谷和分箱边界的定位误差为零；本报告第 5 页直接测量这些边界的偏差。

## 主要观察

按周期峰谷差平均误差比较，两个低通方案在多数场景较小；浅呼吸和噪声干扰场景由幅值带通更小，低幅强噪声场景由时间带通更小。

时间边界平均误差与幅值误差需要分别判断。周期性减弱时，时间低通的边界平均误差较小，但漏检率较高；密集咳嗽保留的样本过少，不作方案排名。

## 数据和比较范围

每个场景使用 20 个随机种子（42～61），共 320 组数据、1280 次四方案处理。采样率 50 Hz；每组生成 300 秒，分析 180～240 秒这一分钟。种子改变噪声与伪影，不代表患者人数。

分箱数设置为 10 箱，吸气和呼气各 5 箱。四种组合的通带、阶数、基线处理、缓冲和峰谷识别规则并不完全相同，因此本报告比较的是完整处理组合，不能把结果差异单独归因于时间或幅值分箱。

# 参照信号与指标读法

## 误差是相对于什么计算的

原始输入是加入噪声和伪影、并经过取整及限幅的模拟采样数据。四种方案使用同一组输入；原始曲线用于展示输入状态，不作为误差基准。

参照 R1 是模拟器生成的无噪声信号，保留呼吸变化、常量基线和已知慢基线漂移；不含噪声、冲击、取整和限幅。第 3、4 页以 R1 为参照。

参照 R2 是 R1 去除已知模拟慢基线漂移后的信号，保留呼吸变化和常量基线。第 5 页用其峰谷时刻构造参考时间边界。

## 统计术语

| 术语 | 含义与阅读方式 |
| --- | --- |
| 均值 | 把纳入统计的误差相加后除以样本数，表示平均误差水平。本文周期误差按全部纳入周期汇总，时间误差按全部纳入边界汇总，不是先按患者或种子平均。 |
| P95 第 95 百分位 | 将误差从小到大排列，取累计位置约 95% 处的值，采用线性插值。例如周期误差 P95 = 2%，表示本批纳入周期中约 95% 的误差不超过 2%。它不是最大误差、95% 置信区间，也不是新数据的误差保证。 |
| MAE 平均绝对误差 | 先取每个偏差的绝对值，再求均值。时间边界 MAE 的单位为毫秒（ms）；正负偏差不会互相抵消。 |
| RMSE 均方根误差 | 先将每个偏差平方，求平均，再开平方；比普通绝对误差均值更受大偏差影响。RMSE 与原信号使用相同单位。 |
| NRMSE 归一化均方根误差 | 用参考呼吸峰谷差 Aref 对逐点偏差进行归一化后计算 RMSE，再以百分数表示。单位为 %；便于比较不同呼吸幅度，但不等于准确率。 |
| 峰谷差与 Aref | 周期峰谷差是同一周期内最大值减最小值。Aref 是每组一分钟候选周期的 R2 峰谷差中位数，用作第 4 页的归一化尺度。 |
| 纳入样本与候选样本 | 候选样本符合相应的时间及参照条件；纳入样本还需满足质量与配对条件。两者的数量同时列出，避免只看到低误差而忽略大量数据被排除。 |
| 信号值的 P5 与 P95 | 第 6 页用信号值从小到大排列后的约 5% 和 95% 位置确定固定幅值下、上界。这里排序的是信号值，不是误差，单位为信号单位。 |

绿色只表示同一场景、同一指标的最低误差；均值与 P95 分别比较，显示两位小数相同则并列。覆盖率不作优劣高亮。密集咳嗽样本过少，所有误差表均不高亮。

## 时间边界的配对条件

边界样本：只纳入两方案均匹配端点、中间无额外检出峰谷且整段有效的半呼吸，数量为 20 组累计。漏检与未匹配检出则在时间方案共同有效的评分区间统计，未被纳入边界误差的识别失败仍计入比例。

匹配方法：R2 的参考峰谷最小间距为名义周期的 0.4 倍，显著性阈值为配置幅值的 0.02 倍；同类峰谷按距离最近优先一对一匹配，容差为名义周期的 1/4，不跨无效区间；评分区间两端按容差内缩。

# 呼吸起伏幅度的误差

指标为周期峰谷差相对误差，参照为 R1，单位为 %。均值反映平均水平，P95 反映误差分布较高一端的水平；两者均越小越好。

每周期误差 = 100 × |滤波峰谷差 ÷ R1 峰谷差 − 1|。峰谷差直接取周期内最大值减最小值，不使用算法检出的峰谷值。

| 呼吸场景 | 时间带通 |  | 时间低通 |  | 幅值带通 |  | 幅值低通 |  | 周期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟场景 | 均值 % | P95 % | 均值 % | P95 % | 均值 % | P95 % | 均值 % | P95 % | 纳入 / 候选 |
| 正常呼吸 | 5.21 | 5.90 | 0.43 | 1.04 | 0.94 | 1.67 | 0.43 | 1.04 | 340 / 340 |
| 呼吸急促 | 36.81 | 41.54 | 0.86 | 2.10 | 5.93 | 7.82 | 0.86 | 2.10 | 620 / 620 |
| 呼吸过缓 | 25.18 | 26.22 | 0.28 | 0.62 | 2.52 | 3.15 | 0.28 | 0.62 | 140 / 140 |
| 浅呼吸 | 8.91 | 11.75 | 2.32 | 5.14 | 1.94 | 4.78 | 2.32 | 5.14 | 380 / 380 |
| 不规则呼吸 | 5.46 | 8.25 | 0.80 | 1.89 | 0.98 | 2.21 | 0.80 | 1.89 | 320 / 320 |
| 屏气与呼吸暂停 | 5.27 | 16.74 | 0.98 | 3.21 | 1.19 | 3.87 | 0.98 | 3.21 | 300 / 300 |
| 噪声干扰 | 5.28 | 9.35 | 3.50 | 7.94 | 3.06 | 6.92 | 3.50 | 7.94 | 340 / 340 |
| 体动伪影 | 5.50 | 8.63 | 1.88 | 5.88 | 2.05 | 6.49 | 1.88 | 5.88 | 42 / 340 |
| 深呼吸 | 13.12 | 14.17 | 0.20 | 0.50 | 1.08 | 1.58 | 0.20 | 0.50 | 180 / 180 |
| 快速浅呼吸 | 44.71 | 51.72 | 2.46 | 6.12 | 7.00 | 11.66 | 2.46 | 6.12 | 700 / 700 |
| 基线漂移 | 7.23 | 9.38 | 0.74 | 1.66 | 2.34 | 4.27 | 0.74 | 1.66 | 340 / 340 |
| 周期性减弱 | 4.33 | 8.44 | 0.42 | 0.97 | 0.71 | 2.03 | 0.42 | 0.97 | 260 / 260 |
| 低幅强噪声 | 5.91 | 13.45 | 8.34 | 19.37 | 7.87 | 17.48 | 8.34 | 19.37 | 340 / 340 |
| 密集咳嗽与冲击伪影 | 9.60 | 10.61 | 1.45 | 2.48 | 2.10 | 3.58 | 1.45 | 2.48 | 4 / 380 |
| 单次局部咳嗽 | 5.19 | 6.01 | 0.44 | 1.02 | 0.90 | 1.64 | 0.44 | 1.02 | 228 / 340 |
| 间歇局部咳嗽 | 5.02 | 5.87 | 0.42 | 0.97 | 0.96 | 1.65 | 0.42 | 0.97 | 180 / 340 |

样本口径：以模拟器未调幅振荡器的相邻谷点界定周期。候选周期须完整位于这一分钟内，且 R1 峰谷差大于 5 个信号单位；纳入周期还须整段通过四种方案的质量规则。表中周期数为 20 组累计。

该指标只衡量起伏幅度，不反映整条曲线的基线偏移。密集咳嗽仅有 4 个共同有效周期，其均值与 P95 只描述这 4 个周期，不代表整段咳嗽数据。

# 整条滤波曲线的偏差

指标为波形 NRMSE，参照为包含慢基线漂移的 R1，单位为 %，越小越好。它同时反映形状、幅度和基线差异。

NRMSE = 100 × √平均[((滤波值 − R1) ÷ Aref)²]。每组先用自己的 Aref 归一化，再汇总全部共同有效采样点；不进行时间平移、增益拟合或基线对齐。

| 模拟场景 | 时间带通 NRMSE % | 时间低通 NRMSE % | 幅值带通 NRMSE % | 幅值低通 NRMSE % | Aref 信号单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常呼吸 | 3.99 | 0.42 | 1.25 | 0.42 | 186.43 |
| 呼吸急促 | 13.38 | 0.93 | 2.92 | 0.93 | 127.10 |
| 呼吸过缓 | 10.20 | 0.23 | 1.40 | 0.23 | 228.80 |
| 浅呼吸 | 5.80 | 2.14 | 3.13 | 2.14 | 61.01 |
| 不规则呼吸 | 4.37 | 0.73 | 1.56 | 0.73 | 177.95 |
| 屏气与呼吸暂停 | 3.66 | 0.45 | 1.67 | 0.45 | 177.95 |
| 噪声干扰 | 5.29 | 2.92 | 3.66 | 2.92 | 161.00 |
| 体动伪影 | 8.11 | 2.77 | 7.28 | 2.77 | 177.96 |
| 深呼吸 | 5.20 | 0.18 | 0.92 | 0.18 | 288.12 |
| 快速浅呼吸 | 16.41 | 2.56 | 4.71 | 2.56 | 54.23 |
| 基线漂移 | 13.22 | 0.67 | 8.60 | 0.67 | 155.92 |
| 周期性减弱 | 3.71 | 0.41 | 1.48 | 0.41 | 194.90 |
| 低幅强噪声 | 12.91 | 6.60 | 10.14 | 6.60 | 47.45 |
| 密集咳嗽与冲击伪影 | 8.27 | 2.24 | 7.69 | 2.24 | 138.98 |
| 单次局部咳嗽 | 4.00 | 0.44 | 1.25 | 0.44 | 186.43 |
| 间歇局部咳嗽 | 4.00 | 0.43 | 1.24 | 0.43 | 186.43 |

读数示例：正常呼吸的时间低通 NRMSE = 0.42%，表示归一化后的均方根偏差为 0.42%。它不表示每个采样点的误差都小于 0.42%，也不表示准确率为 99.58%。

目标的影响：R1 保留了慢基线漂移，因此低通保留慢变化时可能得到更小的误差；这不能证明低通更能消除传感器漂移。该表不评估固定幅值箱号或器官位置是否正确。

# 时间分箱的边界误差与峰谷识别

仅比较两种时间分箱方案。参照为 R2 的相邻峰谷之间等时间划分的 5 箱，统计每个半呼吸的 4 个内部边界。MAE 和 P95 均由边界绝对时间偏差计算，单位为 ms。

| 呼吸场景 | 时间带通 |  |  |  | 时间低通 |  |  |  | 半呼吸数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟场景 | MAE ms | P95 ms | 漏检率 % | 未匹配 检出 % | MAE ms | P95 ms | 漏检率 % | 未匹配 检出 % | 纳入 / 候选 |
| 正常呼吸 | 60.90 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 660 / 660 |
| 呼吸急促 | 52.94 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1220 / 1220 |
| 呼吸过缓 | 42.60 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 260 / 260 |
| 浅呼吸 | 64.67 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 32.98 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 740 / 740 |
| 不规则呼吸 | 60.88 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 620 / 620 |
| 屏气与呼吸暂停 | 60.33 | 124.00 | 13.33 | 0.00 | 12.88 | 32.00 | 13.33 | 0.00 | 457 / 580 |
| 噪声干扰 | 66.62 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 51.38 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 660 / 660 |
| 体动伪影 | 63.90 | 136.00 | 0.90 | 0.00 | 35.60 | 140.00 | 0.45 | 0.90 | 115 / 118 |
| 深呼吸 | 7.95 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 340 / 340 |
| 快速浅呼吸 | 50.82 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1380 / 1380 |
| 基线漂移 | 60.88 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 660 / 660 |
| 周期性减弱 | 49.71 | 104.00 | 3.70 | 0.00 | 15.12 | 32.00 | 13.89 | 3.12 | 410 / 500 |
| 低幅强噪声 | 75.91 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 94.08 | 236.00 | 0.15 | 0.15 | 658 / 660 |
| 密集咳嗽与冲击伪影 | 55.67 | 118.80 | 7.14 | 0.00 | 30.00 | 117.00 | 0.00 | 3.45 | 6 / 6 |
| 单次局部咳嗽 | 60.97 | 124.00 | 0.17 | 0.00 | 10.56 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 562 / 563 |
| 间歇局部咳嗽 | 60.67 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 280 / 280 |

漏检率 = 未匹配的参考峰谷数 ÷ 参考峰谷总数 × 100%；未匹配检出占比 = 未匹配的算法峰谷数 ÷ 算法检出峰谷总数 × 100%。超出匹配容差也算未匹配，因此后者不能直接解释为虚假峰谷比例。

本页测量的是分箱边界定位误差，不是滤波群时延或实时延迟。密集咳嗽只有 6 个共同半呼吸；周期性减弱需结合漏检率阅读，不能只按 MAE 选择方案。

# 实际分箱覆盖与结果适用范围

分箱覆盖率 = 至少被一个输出分箱覆盖的采样点数 ÷ 一分钟的 3000 个采样点 × 100%，再对 20 组取均值。共同有效时长是四种方案均未排除的时长均值，用于说明误差统计所保留的数据范围。

| 模拟场景 | 时间带通 覆盖率 % | 时间低通 覆盖率 % | 幅值带通 覆盖率 % | 幅值低通 覆盖率 % | 共同有效时长 秒 每组共60秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常呼吸 | 99.97 | 99.97 | 90.14 | 88.80 | 60.00 |
| 呼吸急促 | 99.97 | 99.97 | 90.21 | 79.27 | 60.00 |
| 呼吸过缓 | 95.77 | 99.97 | 90.34 | 85.83 | 60.00 |
| 浅呼吸 | 99.97 | 99.97 | 90.14 | 86.90 | 60.00 |
| 不规则呼吸 | 99.97 | 99.97 | 90.27 | 88.62 | 60.00 |
| 屏气与呼吸暂停 | 99.97 | 99.97 | 90.28 | 91.00 | 60.00 |
| 噪声干扰 | 99.97 | 99.97 | 90.18 | 87.78 | 60.00 |
| 体动伪影 | 19.61 | 26.47 | 12.91 | 20.11 | 24.37 |
| 深呼吸 | 96.38 | 99.97 | 89.12 | 88.10 | 60.00 |
| 快速浅呼吸 | 99.97 | 99.97 | 90.03 | 78.08 | 60.00 |
| 基线漂移 | 99.97 | 99.97 | 90.18 | 80.00 | 60.00 |
| 周期性减弱 | 98.40 | 99.97 | 89.21 | 88.79 | 60.00 |
| 低幅强噪声 | 99.97 | 99.97 | 90.28 | 82.00 | 60.00 |
| 密集咳嗽与冲击伪影 | 0.81 | 3.65 | 1.02 | 3.10 | 11.86 |
| 单次局部咳嗽 | 87.37 | 91.96 | 62.11 | 81.24 | 44.79 |
| 间歇局部咳嗽 | 51.03 | 66.64 | 60.33 | 59.21 | 45.58 |

固定幅值上下界：两条幅值方案共用幅值带通结果（含缓冲）中质量有效信号值的 P5、P95。实际代码取排序后索引 ⌊(n−1)×p⌋ 的值（p = 0.05、0.95）；上下界之间等分 5 份，吸气与呼气分别使用，范围外不分箱。上下界的选择会影响覆盖率。

覆盖率表示输出了多少分箱，不表示箱号正确率。被排除的咳嗽、体动或边界区间不参加相应误差统计；屏气预设仍有 8% 残余呼吸幅度，不能用本表衡量屏气识别准确率。

本报告未测量幅值箱号正确率、器官运动误差或 CT 重建质量。没有设置综合得分，也不根据单项最低误差给出通用最优方案。

数据文件：docs/measurements/four_mode_metrics.json
复现命令：uv run --frozen python scripts/measure_filter_modes.py