# 时间分箱与固定幅值分箱结果核对

本报告比较两种分箱在噪声和异常信号影响下，与各自无噪声参考划分的一致程度。共 16 种模拟呼吸状态，每种 20 次，每周期 10 箱。

# 测算结果

正常呼吸时，时间分箱与参考不一致的时间点占 2.99%，固定幅值分箱为 2.14%；低幅强噪声下分别升至 28.75% 和 26.60%。噪声相对呼吸幅值增大时，两种方式都更难保持原有划分。

密集咳嗽与冲击伪影仅有 3.33% 的记录可共同核对，结果只代表保留片段。时间与幅值分箱采用不同目标区间，本报告不据此评选总体最优方案。

# 指标与比较对象

| 指标 | 如何理解 | 比较对象与范围 |
| --- | --- | --- |
| 参考分箱不一致率 | 同一时刻，实际的吸呼方向或箱号与自身参考划分不同的点数比例。相邻箱的轻微跨界也计入。 | 两种方式在相同时间点核对；各自使用对应规则的参考箱。 |
| 共同核对范围 | 既被两种方式分箱、又有参考划分的时间点，占整段记录的比例。 | 这是结果适用范围，不是准确率；未分箱的点不算正确。 |
| 幅值误差 RMSE | 处理曲线与无噪声参考曲线逐点差值的均方根，用一个数概括误差大小。 | 除以预设呼吸峰峰值，以 % 表示；两种方式共用同一曲线。 |
| 幅值误差 P95 | 95% 的逐点绝对误差不超过此数值；剩余 5% 可能更大。 | 相对无噪声参考，使用与 RMSE 相同的单位和有效区间。 |
| 相对原始幅值差 | 同一时刻处理值与原始值的平均绝对差，占原始幅值跨度的百分比。 | 原始数据含噪声和伪影；差距含去噪效果，不能直接当成误差。 |
| 整体时间偏移 | 原始与处理曲线整体对齐的时间差，单位 ms；正值为处理后滞后，负值为提前。 | 汇总可估计次数的中位数；不代表每个峰谷的时间偏差。 |

# 参考如何建立

从未加入噪声和伪影的模拟曲线独立定位峰谷。时间参考将每个峰谷之间的半周期等分为 5 箱；幅值参考按同一组上下限，将参考幅值分为吸气、呼气各 5 箱。实际幅值分箱若收录了参考幅值越界的点，也计为不一致。

不一致率按 20 次模拟合并点数计算，不把没有可核对点的模拟记为零误差。曲线误差只统计质量判定保留的有效区间；幅值上下限沿用本次记录的默认设置。

模拟“屏气与呼吸暂停”和“周期性减弱”仍保留最低 8% 的呼吸振荡；这些状态的分箱核对不等于暂停识别验证。所有结果仅说明软件模拟表现，不直接代表器官位置或 CT 重建质量。

# 各呼吸状态的参考核对总览

左列核对两种分箱与各自参考划分的一致性；中列给出相同核对范围；右列为共用处理曲线的幅值误差。各列使用独立刻度。

密集咳嗽与冲击伪影的核对点仅占 3.33%，来自 17／20 次模拟；其余状态均有 20 次可核对数据。曲线误差另按质量有效区间计算，范围见下一页。

分箱不一致率的参考定义不同，数值表示各自规则对当前信号扰动的敏感程度，不能直接推导 CT 重建效果的优劣。

# 共用处理曲线的幅值与时间差异

时间分箱与固定幅值分箱的处理曲线相同，下表只列一次。前两项误差以无噪声参考为标准；后两项差异以含噪声的原始数据为标准。

| 呼吸状态 | 幅值误差 RMSE / % | 幅值误差 P95 / % | 相对原始 幅值差 / % | 相对原始 整体偏移 / ms | 质量有效 区间 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常呼吸 | 0.42 | 0.83 | 1.25 | 0 | 100.00 |
| 呼吸急促 | 0.93 | 1.81 | 2.45 | 0 | 100.00 |
| 呼吸过缓 | 0.23 | 0.45 | 0.69 | 0 | 100.00 |
| 浅呼吸 | 2.14 | 4.23 | 5.94 | 0 | 100.00 |
| 不规则呼吸 | 0.73 | 1.45 | 2.17 | 0 | 100.00 |
| 屏气与呼吸暂停 | 0.45 | 0.88 | 1.35 | 0 | 100.00 |
| 噪声干扰 | 2.92 | 5.75 | 7.71 | 0 | 100.00 |
| 体动伪影 | 2.87 | 5.81 | 3.32 | 0 （10／20 次） | 67.15 |
| 深呼吸 | 0.18 | 0.36 | 0.55 | 0 | 100.00 |
| 快速浅呼吸 | 2.56 | 5.04 | 6.57 | 0 | 100.00 |
| 基线漂移 | 0.67 | 1.33 | 1.70 | 0 | 100.00 |
| 周期性减弱 | 0.41 | 0.81 | 1.22 | 0 | 100.00 |
| 低幅强噪声 | 6.60 | 13.02 | 13.32 | 0 | 100.00 |
| 密集咳嗽与冲击伪影 | 2.35 | 3.65 | 3.63 | — （0／20 次） | 36.41 |
| 单次局部咳嗽 | 0.43 | 0.84 | 1.26 | 0 | 97.04 |
| 间歇局部咳嗽 | 0.43 | 0.84 | 1.25 | 0 | 92.15 |

RMSE 和 P95 按全部有效点合并计算；相对原始幅值差取 20 次模拟平均值。质量有效区间可能包含未能组成完整峰谷段的点，因此比共同分箱核对范围更大。

整体偏移以 20 ms 为步长估计；0 ms 只表示未检出整体移位，不表示局部没有偏移。“—”表示连续有效片段不足或无法可靠对齐；括号注明可估计次数。原始幅值跨度取第 95 与第 5 百分位之差。

幅值误差是在各状态保留的有效区间内测得。异常状态大量数据被排除后，即使误差数值不大，也不能据此认为整段记录恢复良好。

# 波形与分箱核对 1 至 2

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常呼吸 | 参考不一致率 2.99% | 参考不一致率 2.14% | 占整段记录 89.98% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.98% |
| 呼吸急促 | 参考不一致率 3.81% | 参考不一致率 4.41% | 占整段记录 89.99% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.99% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。

# 波形与分箱核对 3 至 4

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸过缓 | 参考不一致率 2.98% | 参考不一致率 1.35% | 占整段记录 90.01% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 90.01% |
| 浅呼吸 | 参考不一致率 11.29% | 参考不一致率 9.65% | 占整段记录 90.00% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 90.00% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。

# 波形与分箱核对 5 至 6

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不规则呼吸 | 参考不一致率 4.65% | 参考不一致率 3.55% | 占整段记录 89.98% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.98% |
| 屏气与呼吸暂停 | 参考不一致率 23.66% | 参考不一致率 11.30% | 占整段记录 89.98% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.98% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。

# 波形与分箱核对 7 至 8

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声干扰 | 参考不一致率 15.71% | 参考不一致率 12.88% | 占整段记录 89.95% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.95% |
| 体动伪影 | 参考不一致率 11.95% | 参考不一致率 8.21% | 占整段记录 23.54% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 26.15% 固定幅值分箱 23.54% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。

# 波形与分箱核对 9 至 10

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深呼吸 | 参考不一致率 1.89% | 参考不一致率 1.27% | 占整段记录 89.99% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.99% |
| 快速浅呼吸 | 参考不一致率 9.52% | 参考不一致率 10.47% | 占整段记录 89.97% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.97% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。

# 波形与分箱核对 11 至 12

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线漂移 | 参考不一致率 4.36% | 参考不一致率 3.31% | 占整段记录 89.96% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.96% |
| 周期性减弱 | 参考不一致率 18.91% | 参考不一致率 7.77% | 占整段记录 89.97% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.97% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。

# 波形与分箱核对 13 至 14

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低幅强噪声 | 参考不一致率 28.75% | 参考不一致率 26.60% | 占整段记录 89.92% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 99.97% 固定幅值分箱 89.92% |
| 密集咳嗽与冲击伪影 | 参考不一致率 11.76% | 参考不一致率 7.60% | 占整段记录 3.33% 可核对次数 17／20 | 时间分箱 3.75% 固定幅值分箱 3.33% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。

# 波形与分箱核对 15 至 16

图示为一次模拟，数值汇总 20 次。原始信号为灰线，处理信号为蓝线，无噪声参考为绿线；橙虚线表示不参与分箱的参考显示。纵轴为模拟传感器单位。

底部蓝色带为吸气、黄色带为呼气，深浅区分箱号；空白为未分箱。时间分箱用竖虚线标边界，固定幅值分箱用横线标幅值范围及边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 共同核对范围 | 已分箱数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单次局部咳嗽 | 参考不一致率 3.05% | 参考不一致率 2.14% | 占整段记录 82.61% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 91.96% 固定幅值分箱 82.61% |
| 间歇局部咳嗽 | 参考不一致率 3.04% | 参考不一致率 2.23% | 占整段记录 60.22% 可核对次数 20／20 | 时间分箱 66.64% 固定幅值分箱 60.22% |

已分箱数据仅说明数据去向，不作为准确性排名。幅值范围之外、质量判定排除和不完整峰谷段等均可能导致未分箱。