# 时间与固定幅值分箱波形对比

16 种模拟波形，每种 20 次，每周期 10 箱；图示为其中一次。两种分箱共用滤波曲线。

参考来源：用未加入噪声和伪影的模拟曲线，分别按时间规则、固定幅值规则生成参考分箱；幅值上下限与实际设置相同。

核对数据占比：两种方式都已分箱且有参考划分的点数，占整段记录的比例。分母是整段记录的点数。

参考不一致率：在这批共同核对点中，某方式的实际吸呼方向或箱号与自身参考不同的比例。分母是核对点数，不是统计两种方式彼此有多少不同。

例：整段 1,000 点，共同核对 900 点，占比为 90%；其中时间分箱有 27 点与时间参考不同，不一致率为 3%（27 ÷ 900）。

灰线：原始；蓝线：滤波；绿线：无噪声参考；橙虚线：排除区间的滤波曲线。底部蓝带：吸气；黄带：呼气；空白：未分箱。竖／横虚线：分箱边界。

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常呼吸 | 参考不一致率 2.99% | 参考不一致率 2.14% | 89.98% |
| 呼吸急促 | 参考不一致率 3.81% | 参考不一致率 4.41% | 89.99% |

各自参考规则不同，不据此作综合排名；核对占比低时仅代表少量片段。结果为模拟测算，不代表 CT 重建质量。

# 时间与固定幅值分箱波形对比 3 至 4

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸过缓 | 参考不一致率 2.98% | 参考不一致率 1.35% | 90.01% |
| 浅呼吸 | 参考不一致率 11.29% | 参考不一致率 9.65% | 90.00% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 5 至 6

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不规则呼吸 | 参考不一致率 4.65% | 参考不一致率 3.55% | 89.98% |
| 屏气与呼吸暂停 | 参考不一致率 23.66% | 参考不一致率 11.30% | 89.98% |

模拟的暂停与周期性减弱仍保留微弱呼吸振荡，此处不评价暂停识别能力。

# 时间与固定幅值分箱波形对比 7 至 8

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声干扰 | 参考不一致率 15.71% | 参考不一致率 12.88% | 89.95% |
| 体动伪影 | 参考不一致率 11.95% | 参考不一致率 8.21% | 23.54% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 9 至 10

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深呼吸 | 参考不一致率 1.89% | 参考不一致率 1.27% | 89.99% |
| 快速浅呼吸 | 参考不一致率 9.52% | 参考不一致率 10.47% | 89.97% |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 11 至 12

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线漂移 | 参考不一致率 4.36% | 参考不一致率 3.31% | 89.96% |
| 周期性减弱 | 参考不一致率 18.91% | 参考不一致率 7.77% | 89.97% |

模拟的暂停与周期性减弱仍保留微弱呼吸振荡，此处不评价暂停识别能力。

# 时间与固定幅值分箱波形对比 13 至 14

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低幅强噪声 | 参考不一致率 28.75% | 参考不一致率 26.60% | 89.92% |
| 密集咳嗽与冲击伪影 | 参考不一致率 11.76% | 参考不一致率 7.60% | 3.33% 17／20 次有核对数据 |

# 时间与固定幅值分箱波形对比 15 至 16

| 呼吸状态 | 时间分箱 | 固定幅值分箱 | 核对数据占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次局部咳嗽 | 参考不一致率 3.05% | 参考不一致率 2.14% | 82.61% |
| 间歇局部咳嗽 | 参考不一致率 3.04% | 参考不一致率 2.23% | 60.22% |